| Datum | 2021-02-15 |
| --- | --- |

Rutin för rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument

Rutinen gäller för fotvårdsinstrument som används vid behandling: tänger, nagelsaxar, skalpellhandtag, hudhyvlar och fräsar.

Rengöring

Instrumenten läggs direkt efter användning i ett tråg med rengöringsmedel.

Instrumenten borstas under vatten med skyddsglasögon och handskar och sköljs.

Fräsar rengörs i ultraljudsbad i 10 minuter.

Instrumenten torkas med engångspapper och kontrolleras visuellt.

Desinfektion

Instrument som inte ska steriliseras desinfekteras med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.

Sterilisering

Instrumenten packas i steriliseringspåsar och märks med datum.

Påsarna steriliseras i klinikens autoklav SteriMax 18 N (typ N) vid 134 °C i 4 minuter.

Sterila påsar förvaras i stängd låda och används inom sex månader.

Kontroll av autoklaven görs vid behov och vid service.

Engångsmaterial

Skalpellblad och fräsar för engångsbruk används en gång och kastas i stickfast behållare.

Ansvar

Fotterapeuten ansvarar för att rutinen följs. Rutinen ses över vid behov.

Karin Lyck
Legitimerad fotterapeut, Fotvårdskliniken Lyckan